## Hoja1
LISTA DE EXIGENCIAS |  |  | Lista: 21 categorías
Edición: 04
PROYECTO: | Dispositivo de muñeca para monitoreo y estimulación vibratoria experimental orientada a reducir el temblor en adultos con Parkinson — ODS 3: Salud y bienestar. |  | Fecha: 27/09/2026
Revisión docente: pendiente
CLIENTE: | Adultos con Parkinson, estadios 1–3 de Hoehn y Yahr, con muñecas de 140–220 mm. Usuarios de apoyo: cuidadores. Alcance de esta entrega: prototipo experimental con validación técnica en banco. |  | Elaborado: Equipo 06
Fecha | E/D | DESCRIPCIÓN | Responsable
2026-09-27 | E | FUNCIÓN PRINCIPAL: • Medir la frecuencia y la intensidad del movimiento oscilatorio de muñeca entre 2 y 20 Hz y aplicar estimulación vibratoria experimental con la finalidad de estudiar una posible reducción del temblor. • Orientar el diseño a adultos con Parkinson en estadios 1–3 de Hoehn y Yahr y muñecas de 140–220 mm; considerar apoyo de un cuidador para colocación y parada. • Validar en esta entrega la medición y la actuación en banco. Evaluar la eficacia clínica en una fase posterior mediante un protocolo autorizado; no atribuir al prototipo diagnóstico ni reducción terapéutica demostrada. | Todos
2026-09-27 | E | GEOMETRÍA: • Limitar la carcasa a 60 × 45 × 22 mm (largo × ancho × alto), sin contar la correa flexible; verificar cada dimensión con instrumento de resolución ≤0,1 mm. • Adaptar la sujeción a perímetros de muñeca de 140–220 mm y limitar su ancho a 22 mm; comprobar cierre y retención sobre patrones de 140, 180 y 220 mm. • Medir el perímetro en la zona prevista de colocación antes de cualquier prueba de ajuste. Tratar 140–220 mm como alcance del diseño, sin atribuirle cobertura de toda la población. | Mickele Torres
2026-09-27 | — | CINEMÁTICA: • No aplica como mecanismo de locomoción o de guiado de la articulación. Especificar la vibración local en CONTROL y SEGURIDAD y la masa en FUERZAS. | —
2026-09-27 | E | FUERZAS: • Limitar la masa completa, incluida sujeción y fuente de energía, a 60 g (peso aproximado: 0,59 N); verificar con balanza de resolución ≤0,1 g. • Resistir 10 N de compresión durante 60 s, aplicados sobre la cara mayor con apoyo plano de 20 × 20 mm, sin grietas, exposición eléctrica ni pérdida funcional. • Resistir 20 N de tracción durante 60 s en la unión correa–carcasa, sin rotura, apertura ni deslizamiento mayor de 2 mm. Realizar ambos ensayos fuera del cuerpo. | Mickele Torres
2026-09-27 | — | MATERIA: • No aplica como flujo material de entrada o salida. Especificar los materiales estructurales y de contacto en FABRICACIÓN. | —
2026-09-27 | E | ENERGÍA: • Alcanzar al menos 6 h de autonomía con adquisición a 100 muestras/s por eje, cálculo y aviso de estado cada 1 s, registro continuo y actuación en banco de 10 s por minuto al máximo nivel autorizado para banco. • Permitir reponer la energía mediante una fuente externa y bloquear la actuación durante esa operación; dejar abierta la tecnología de suministro y almacenamiento. • Detener la actuación y conservar los registros cerrados ante energía insuficiente; verificar las protecciones eléctricas según SEGURIDAD. | Kevin Canchari
2026-09-27 | E | SEÑALES: • Recibir órdenes de encendido, apagado, inicio y fin de registro, habilitación y bloqueo de la actuación, y parada prioritaria accesible al usuario o cuidador. • Adquirir aceleración y velocidad angular en tres ejes a 100 muestras/s por eje, con marca de tiempo; identificar saturación, pérdidas de muestras y señal no válida. • Entregar frecuencia en Hz, intensidad en m/s², estado energético, registro activo, actuación habilitada/bloqueada y fallas; actualizar los estados en ≤1 s y confirmar la parada en ≤0,5 s. • Considerar interna la orden de excitación del actuador; comunicar al usuario el estado de actuación y registrar su instante de inicio y fin. | Paul Nole
2026-09-27 | E | CONTROL: • Estimar frecuencia dominante e intensidad con ventanas de 256 muestras a 100 Hz, filtradas en 2–20 Hz; actualizar cada 1 s y obtener el primer resultado válido en ≤4 s. Incorporar filtrado antialias antes del muestreo o de la reducción de tasa. • Calcular I = √(RMSx² + RMSy² + RMSz²) con la aceleración filtrada. Habilitar un pulso de banco tras dos ventanas válidas con I ≥0,50 m/s²; deshabilitar nuevos pulsos con I ≤0,30 m/s². Tratar ambos valores como umbrales funcionales, sin significado clínico. • Generar vibración seleccionable de 40–100 Hz dentro de los límites de SEGURIDAD. Finalizar cada pulso por tiempo, orden de parada o falla; exigir rearme manual tras parada o falla. • Excluir de la estimación de temblor los intervalos de actuación y los 4 s posteriores. Mantener la vigilancia independiente de actuación. No interpretar la señal contaminada como reducción del temblor. | Fabio Calcina
2026-09-27 | E | ELECTRÓNICA: • Encapsular los elementos energizados dentro de la carcasa y fijarlos para superar las pruebas de FUERZAS y TRANSPORTE, sin conexiones sueltas ni conductores expuestos. • Mantener el estado de actuación apagado al encender, reiniciar, perder alimentación o detectar pérdida del control; requerir habilitación expresa para comenzar. • Disponer de una vía de corte de energía al actuador que no dependa de la aplicación de usuario; comprobar su funcionamiento aun cuando el procesamiento quede bloqueado. | Kevin Canchari
2026-09-27 | E | SOFTWARE: • Adquirir, filtrar y procesar las señales; identificar datos no válidos y ejecutar el control y registro de fallas conforme a SEÑALES y CONTROL. • Proporcionar una herramienta local para revisar sesiones y exportar archivos CSV con tiempo, seis canales de movimiento, frecuencia, intensidad, validez, eventos y parámetros de actuación. • Conservar al menos 10 sesiones de 4 h en el equipo de análisis; registrar un identificador de sesión y versión de configuración sin exigir el nombre del paciente. • Permitir operar sin Internet y realizar una copia de respaldo de cada sesión exportada en una segunda ubicación elegida por el operador. | Fabio Calcina
2026-09-27 | E | COMUNICACIONES: • Comunicar los estados definidos en SEÑALES mediante un medio perceptible, sin imponer pantalla, sonido ni tecnología de enlace. • Transferir al equipo externo una sesión de 4 h en ≤10 min; comparar el número de muestras y eventos de origen y destino y detectar transferencias incompletas. • Mantener disponibles los registros completos hasta confirmar su transferencia; excluir la nube del alcance obligatorio y conservar el respaldo local previsto en SOFTWARE. | Elio Melgarejo
2026-09-27 | E | ERGONOMÍA: • Mantener masa y ajuste conforme a FUERZAS y GEOMETRÍA; redondear a radio ≥1 mm los bordes de la carcasa que puedan tocar la piel y eliminar rebabas verificables por inspección. • Permitir colocar el dispositivo en ≤60 s y retirarlo en ≤15 s con ayuda de un cuidador, sin herramientas; disponer de parada accionable con una sola mano. • Conservar al menos el 90 % del recorrido de flexión y extensión de muñeca medido previamente sin dispositivo, con actuación deshabilitada; registrar el recorrido con goniómetro. • Validar las tareas de colocación, retiro y parada en un protocolo de usabilidad con cinco participantes representativos, admitiendo ayuda del cuidador; exigir cinco ejecuciones correctas de parada. Programar pruebas humanas solo tras la revisión del protocolo. | Mickele Torres
2026-09-27 | E | SEGURIDAD: • Mantener la superficie accesible ≤40 °C a 20–30 °C de ambiente durante el ensayo de 6 h. Cortar por sobretemperatura, pérdida de vigilancia, falla u orden de parada en ≤0,5 s. Medir el tiempo hasta el corte eléctrico y la vibración residual por separado. • Exigir IPX4 mediante informe de ensayo conforme a IEC 60529. No declarar el grado alcanzado sin evidencia ni realizar pruebas de agua improvisadas con electrónica energizada. • Restringir SOLO EN BANCO a 40–100 Hz, aceleración total RMS ≤2,0 m/s² en ventanas de 0,25 s, pulso ≤10 s, pausa ≥50 s y ≤600 s en cualquier hora. Calcular RMS sin gravedad, con vigilancia independiente ≥1000 muestras/s y respuesta calibrada en 10–200 Hz. • Aceptar amplitud medida + incertidumbre ≤2,0 m/s². Cortar ante sobrelímite detectado, saturación o pérdida del canal de vigilancia. Aplicar P1–P5 de Fuentes y registrar los transitorios. • Mantener bloqueada la actuación sobre personas. Estos son límites funcionales de banco propuestos por el equipo; los límites clínicos requieren evaluación específica del dispositivo y un protocolo autorizado. | Elio Melgarejo
2026-09-27 | E | FABRICACIÓN: • Seleccionar familias de polímeros estructurales para la carcasa y materiales flexibles para la sujeción, con ficha técnica e identificación de fabricante; documentar su disponibilidad en al menos dos proveedores. • Exigir resistencia a tracción declarada ≥25 MPa para el material de carcasa y verificar el conjunto mediante FUERZAS; comprobar 1000 ciclos de apertura y cierre de la sujeción sin pérdida de retención. • Evaluar los materiales, aditivos y acabados en contacto con piel intacta según naturaleza y duración del contacto antes de uso humano; no equiparar una etiqueta comercial con evidencia de biocompatibilidad. • Fabricar por prototipado rápido o manufactura aditiva; verificar tolerancia de ±0,5 mm en dimensiones funcionales y acabado sin rebabas. No fijar un componente ni una máquina específica. | Mickele Torres
2026-09-27 | E | CONTROL DE CALIDAD: • Comparar frecuencia en 2, 4, 6, 10 y 20 Hz con una referencia calibrada: tres registros de 30 s por eje. Aceptar ¦error¦ + incertidumbre ≤0,5 Hz. Usar ISO 16063-21 como referencia metodológica, sin afirmar certificación. • Comparar intensidad a 0,20; 0,50 y 1,00 m/s² RMS en 2, 6 y 20 Hz, tres registros de 30 s por eje. Aceptar ¦error¦ + incertidumbre ≤máx(10 % del valor de referencia; 0,05 m/s²). • Obtener ≥95 % de muestras válidas en 10 min sin actuación y sin huecos >0,5 s. Identificar aparte las exclusiones por actuación propia. • Verificar actuación a 40, 70 y 100 Hz, error incluido incertidumbre ≤5 %, respetando 40–100 Hz como límites externos. Verificar amplitud, pulso, pausa y acumulado según SEGURIDAD. • Ejecutar P1–P7 de Fuentes. Exigir 10/10 paradas manuales y 10/10 pérdidas de señal con corte ≤0,5 s, más las pruebas de sobrelímite, saturación y control bloqueado; impedir reinicios espontáneos. Conservar registros y señalar como pendiente toda prueba no realizada. | Elio Melgarejo
2026-09-27 | E | MONTAJE: • Permitir a un integrante capacitado ensamblar y desensamblar el prototipo en ≤10 min por ciclo, usando como máximo dos herramientas manuales de catálogo, sin uniones destructivas para acceder a piezas reemplazables. • Completar tres ciclos consecutivos sin daño ni pérdida de función; verificar después de cada ciclo la retención de 20 N indicada en FUERZAS. • Identificar orientación y ubicación de conexiones en un instructivo y comprobar encendido, registro y parada después del montaje. | Fabio Calcina
2026-09-27 | E | TRANSPORTE: • Transportar el dispositivo apagado en una envolvente de protección ≤150 × 100 × 60 mm, con masa conjunta ≤250 g. • Soportar seis caídas de 0,5 m, una por cara de la envolvente cerrada, sobre superficie rígida, sin exposición eléctrica, desprendimientos ni pérdida funcional. • Verificar adquisición, almacenamiento y parada después de las caídas; registrar superficie, orientación y daños observados. Considerar el ensayo un protocolo interno del proyecto. | Paul Nole
2026-09-27 | E | USO: • Registrar y procesar durante una sesión técnica continua de al menos 4 h, con inicio y cierre identificables y recuperación del archivo al finalizar. • Operar durante las pruebas técnicas en interiores, a 20–30 °C y 30–75 % de humedad relativa sin condensación; mantener 6 h de autonomía bajo el perfil de ENERGÍA. • Distinguir la duración de registro de la exposición a vibración; limitar la actuación al banco y a los tiempos de SEGURIDAD. | Kevin Canchari
2026-09-27 | E/D | MANTENIMIENTO: • (E) Permitir al integrante capacitado acceder a piezas reemplazables en ≤5 min y completar inspección y limpieza en ≤10 min, con energía desconectada y sin destruir la carcasa. • (E) Inspeccionar cierre, carcasa, conexiones y parada antes de cada sesión; limpiar después de cada sesión y revisar a fondo cada 20 h de operación o después de una caída. • (E) Dimensionar carcasa, electrónica y sujeción para una vida de diseño de al menos 200 h de adquisición y 1000 ciclos de cierre; exigir al elemento de actuación al menos 40 h acumuladas en el régimen de banco. • (D) Permitir sustituir el elemento de actuación y la fuente de energía, si es reemplazable, en ≤15 min. Verificar la vida prevista mediante fichas técnicas y ensayos de duración; no presentarla como vida ya demostrada. | Kevin Canchari
2026-09-27 | E | COSTOS: • Limitar a S/ 200 el costo directo de una unidad del prototipo para el equipo universitario, incluidos sensores, control, actuación, energía, carcasa, sujeción, montaje, consumibles y transporte de compra. • Reservar S/ 20 del total para contingencias; sustentar los S/ 180 restantes mediante lista de materiales y cotizaciones fechadas antes de comprar. • Identificar por separado equipos de laboratorio prestados y horas de trabajo académico; excluirlos del costo directo sin presentarlo como precio comercial para pacientes. | Paul Nole
2026-09-27 | E | PLAZOS: • Completar el prototipo y su validación técnica en 10 semanas desde el 26/08/2026, con entrega máxima el 04/11/2026. • Cerrar especificaciones y presupuesto hasta el 04/10; completar integración hasta el 18/10; ejecutar pruebas técnicas hasta el 28/10 y entregar informe y evidencias hasta el 04/11/2026. • Reservar la evaluación clínica para una fase posterior al taller; registrar desvíos de plazo y su efecto sobre las pruebas comprometidas. | Kevin Canchari
.

## Fuentes
FUENTE | APLICACIÓN | SUSTENTO Y ALCANCE | ENLACE
(1) ODS 3 | Nombre y finalidad | Naciones Unidas. Objetivo 3: Salud y bienestar. Vinculación temática con la salud; el prototipo no demuestra por sí solo el cumplimiento de una meta del ODS. | https://sdgs.un.org/goals/goal3
(2) Parkinson | Cliente y función | Parkinson’s Foundation. Stages of Parkinson’s. Describe estadios 1–3 y la autonomía relativa del estadio 3. La selección de ese alcance es una decisión del proyecto y requiere valoración individual para cualquier estudio humano. | https://www.parkinson.org/understanding-parkinsons/what-is-parkinsons/stages
(3) Antropometría | Geometría y ergonomía | Pereira LMC et al. Wrist Circumference Cutoff Points for Determining Excess Weight Levels and Predicting Cardiometabolic Risk in Adults. Int J Environ Res Public Health. 2024;21(5):549. Tabla 2: mediana 170 mm; rango intercuartílico 158–180 mm (20–40 años) y 160–180 mm (>40 años). Muestra clínica brasileña: no representa a todos los adultos ni a pacientes peruanos con Parkinson. | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11120788/
(4) Estimulación | Función y control | Tabacof L, Braren S, Patterson T, Fry A, Putrino D. Safety and Tolerability of a Wearable, Vibrotactile Stimulation Device for Parkinson’s Disease. Front Hum Neurosci. 2021;15:712621. Antecedente con estímulos de 40–200 Hz en un protocolo específico. No establece un límite universal seguro ni valida el prototipo propuesto. | https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2021.712621/full
(5) Eficacia | Alcance experimental | Goltz F, Dirkx MF, Schoffelen JM, et al. A prospective controlled study of a wearable rhythmic vibrotactile device for tremor in Parkinson’s disease. Clin Neurophysiol. 2025;172:51–60. doi:10.1016/j.clinph.2025.02.255. En 30 pacientes no se observó efecto significativo sobre la potencia del temblor en las condiciones probadas. Justifica mantener la reducción como hipótesis. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39978054/
(6) Exposición | Seguridad | ISO 5349-1:2001. Mechanical vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration — Part 1: General requirements. Referencia para evaluación de exposición; no es una prescripción terapéutica para Parkinson. Se consultó la ficha pública, no el texto completo de pago. | https://www.iso.org/standard/32355.html
(7) Límites ocupacionales | Seguridad; alcance de las cifras | HSE. Control of Vibration at Work Regulations 2005. Referencias ocupacionales A(8): acción a 2,5 m/s² y límite de 5 m/s². Son aceleraciones ponderadas equivalentes a una jornada de 8 h, no amplitudes instantáneas ni límites clínicos. No se adoptan como autorización de uso en pacientes. | https://www.hse.gov.uk/vibration/hav/regulations.htm
(8) Encapsulado | Seguridad e IPX4 | IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). Exigir informe de ensayo antes de declarar IPX4. La norma identifica el método aplicable; esta lista no constituye certificación. Se consultó la ficha pública. | https://webstore.iec.ch/en/publication/2452
(9) Comparación metrológica | Control de calidad | ISO 16063-21:2003, con enmiendas 2016 y 2024. Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer. Referencia de comparación con un patrón. El error ≤0,5 Hz y demás tolerancias son metas del proyecto. Se consultó la ficha pública. | https://www.iso.org/standard/27053.html
(10) Materiales y piel | Fabricación | FDA. Use of International Standard ISO 10993-1. Guidance, 2023. La evaluación considera materiales, duración y naturaleza del contacto. Usar como referencia de evaluación, sin afirmar aprobación FDA ni biocompatibilidad demostrada. | https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/use-international-standard-iso-10993-1-biological-evaluation-medical-devices-part-1-evaluation-and
BASE DE DISEÑO | CATEGORÍAS | JUSTIFICACIÓN | VERIFICACIÓN / LIMITACIÓN
B1. Alcance | Función; cliente | Usuario previsto: adulto con Parkinson 1–3 y temblor de muñeca. Entregable actual: validación técnica de banco. La finalidad de reducción se conserva como investigación, porque las referencias (4) y (5) no permiten garantizar efecto para este diseño. | Evaluar medición, actuación, registro y protecciones. No exigir como criterio de aprobación del taller una eficacia clínica todavía no estudiada.
B2. Dimensiones | Geometría | 60 × 45 × 22 mm y 140–220 mm son metas de envolvente y ajuste. La fuente (3) orienta el ajuste, sin validar cobertura poblacional. Verificar la envolvente mediante distribución de piezas a escala y medir tres patrones de muñeca; conservar el plano. No afirmar que estas medidas garantizan comodidad. | Medir carcasa y ancho de correa. Probar cierre en tres patrones de perímetro conocido. Una persona fuera del rango requiere otra talla.
B3. Masa y cargas | Fuerzas | 60 g es una meta de masa del proyecto: peso = 0,060 × 9,81 = 0,5886 N. Las cargas de 10 y 20 N representan aproximadamente 17 y 34 veces ese peso; son pruebas estructurales propuestas y no fuerzas admisibles sobre la piel. | Usar balanza y medidor de fuerza verificados. Aplicar fuera del cuerpo. Los múltiplos del peso explican la severidad relativa del ensayo; no demuestran que 10/20 N sean cargas reales de uso. Registrar resultado y revisar la meta si el conjunto falla.
B4. Medición | Señales; control | Banda instrumental 2–20 Hz, no definición diagnóstica de Parkinson. Muestreo 100 Hz: Nyquist = 50 Hz y margen sobre 20 Hz. Ventana 256: duración 2,56 s; separación espectral nominal 100/256 = 0,390625 Hz. | Verificar con señal conocida. Exigir filtrado antialias en adquisición. El muestreo de temblor no basta para medir la vibración del actuador de hasta 100 Hz.
B5. Umbrales | Control | 0,50 y 0,30 m/s² son umbrales funcionales propuestos, no niveles clínicos. La histéresis de 0,20 m/s² es cuatro veces la tolerancia mínima de medición de 0,05 m/s². Comprobar ausencia de activaciones repetidas con la prueba P6; modificar y documentar si el ruido real impide cumplirla. | Exigir dos ventanas válidas por encima del umbral alto. Durante la vibración, terminar el pulso por tiempo o falla, ya que la estimación de temblor queda invalidada. Tras recuperación, exigir nuevamente señal válida para habilitar otro pulso.
B6. Actuación | Control; seguridad | 40–100 Hz es una subbanda de exploración técnica del antecedente (4), no una dosis validada. Se conservan 2,0 m/s² RMS, 10 s de pulso y 50 s de pausa como topes internos para caracterizar el control con excitación limitada. No son umbrales biológicos. La factibilidad se comprobará con P1–P5 antes de aceptar la configuración. | Usar un canal de vigilancia independiente ≥1000 muestras/s, antialias y respuesta calibrada de 10–200 Hz. Calcular RMS total en ventanas móviles de 0,25 s, actualizadas cada ≤0,05 s. Medir en el contacto y fijar soporte y sujeción. Reducir el mando hasta cumplir amplitud + incertidumbre ≤2,0 m/s².
B7. Desplazamiento | Seguridad | Para vibración sinusoidal de un solo eje: x_pico = √2·a_RMS/(2πf)². Con 2,0 m/s²: x_pico ≤0,0448 mm a 40 Hz y ≤0,0072 mm a 100 Hz; pico a pico es el doble. Son conversiones de banco, no rangos permitidos de movimiento humano. | Medir desplazamiento directamente o demostrar forma sinusoidal y frecuencia antes de usar la conversión. No aplicarla a golpes, señales arbitrarias o componentes fuera de banda.
B8. Exposición humana | Seguridad | No se ha establecido un límite clínico universal aplicable a este prototipo. A(8) ocupacional = a_hv·√(T/8 h), con aceleración ponderada según el método aplicable. Los valores de (7) no sustituyen la valoración del paciente ni son equivalentes a nuestro RMS de banco. | Mantener deshabilitada la actuación humana. Para una fase clínica: justificar dosis, frecuencia, amplitud y tiempo, documentar riesgos y consentimiento y obtener aprobación del protocolo antes de exponer personas.
B9. Energía y temperatura | Energía; seguridad; uso | 6 h = sesión objetivo de 4 h más 2 h de reserva temporal bajo el mismo perfil. Actuación de banco: 10 s por minuto, 600 s por hora. Superficie ≤40 °C es una meta térmica de proyecto, no una certificación de equipo médico. | Medir la energía consumida en una hora del perfil de banco, E1h. Dimensionar energía útil ≥6 × E1h y comprobar finalmente 6 h reales. Las 2 h sobre la sesión de 4 h constituyen la reserva temporal. Registrar temperatura del punto más caliente y ambiente.
B10. Interfaz | Ergonomía; señales | Metas de usabilidad propuestas: colocar ≤60 s, retirar ≤15 s y preservar ≥90 % del recorrido propio. Radio de borde ≥1 mm para reducir aristas; no basta por sí solo para demostrar comodidad o contacto seguro. | Registrar cinco pruebas representativas con actuación deshabilitada cuando exista protocolo. Obtener 5/5 paradas correctas y registrar molestias; interrumpir ante dolor o irritación.
B11. Materiales | Fabricación | Exigencia propuesta de resistencia a tracción ≥25 MPa, sin imponer un material concreto. La resistencia de la pieza fabricada depende también de proceso, orientación y geometría. Sustentar contacto con piel con evidencia del material y acabado según (10). | Conservar fichas y al menos dos ofertas disponibles. Ensayar el conjunto y 1000 cierres; aprobar materiales antes de contacto humano. No atribuir propiedades del material a la pieza sin ensayo.
B12. Metrología | Control de calidad | Tolerancias propuestas: ≤0,5 Hz y ≤máx(10 %; 0,05 m/s²) en intensidad. Exigir que la incertidumbre expandida del patrón sea ≤un tercio de la tolerancia aplicable; conservar los datos crudos. | Identificar patrón e incertidumbre. Aplicar ¦error¦ + U ≤tolerancia. Si no hay referencia o su incertidumbre no permite decidir, registrar ensayo pendiente; una aplicación de teléfono sin calibración no sustituye el patrón.
B13. Montaje y transporte | Montaje; transporte | Tiempos y seis caídas son criterios internos de aceptación. La caída se realiza con protección de transporte: no equivale a certificar resistencia del dispositivo desnudo. | Documentar tres ciclos de montaje y seis orientaciones de caída; repetir encendido, registro, retención y parada. Fotografiar daños y registrar resultado por ensayo.
B14. Vida prevista | Mantenimiento | 200 h de adquisición corresponden a 50 sesiones de 4 h. 1000 cierres dan margen de manipulación frente a esas 50 sesiones. A 10 s/min, 200 h implican 33,3 h de actuación; se exige capacidad mínima de 40 h. Son objetivos de diseño, no resultados observados. | Exigir especificaciones de fabricante compatibles con el régimen y planificar ensayo de duración; registrar fallas. Comprobar y reemplazar piezas por desgaste o falla, sin prometer vida clínica de años.
B15. Presupuesto | Costos | S/ 200 es el techo de gasto del equipo universitario. S/ 180 para compras directas y S/ 20 de contingencia. No se dispone de cotizaciones en el archivo; por ello no se afirma viabilidad económica ya comprobada. | Obtener cotizaciones fechadas con cantidades, impuestos y envío. Revisar antes de comprar la factibilidad simultánea de masa, autonomía, actuación e IPX4. No ocultar costos prestados o excluidos.
B16. Plazo | Plazos | 26/08/2026 + 70 días = 04/11/2026. Los hitos describen fechas exigidas, no trabajos ya completados. La validación clínica queda fuera de estas diez semanas. | Entregar evidencias de banco y registrar los ensayos no ejecutados como pendientes; no inventar resultados ni conformidad.
Consulta: 27/09/2026. Bases B2–B16: metas de diseño propuestas y aún no verificadas. Taller 3 se conserva como antecedente. Sustentar consiste en identificar fuente o decisión de ingeniería, explicar su finalidad y establecer un ensayo de aceptación.
PROCEDIMIENTO | EQUIPO Y PREPARACIÓN | PASOS DE VERIFICACIÓN | ACEPTACIÓN Y EVIDENCIA
P1. Preparar el banco | Responsable: E. M. Banco sin personas. Referencia triaxial calibrada, adquisición ≥1000 muestras/s con antialias, registro eléctrico y corte manual. | Fijar el dispositivo a un soporte rígido. Registrar material, dimensiones, masa, posición del contacto, tensión o ajuste de correa y orientación. Colocar la referencia en la superficie que transmitiría la vibración. Conservar el montaje entre repeticiones. | Guardar foto, identificación y calibración de instrumentos, incertidumbre y configuración. No iniciar vibración sin vigilancia y corte comprobados. Este soporte define el ensayo; no simula tejido humano.
P2. Caracterizar vibración | Responsable: E. M. Mismo montaje P1. Registrar aceleración de tres ejes y estado del mando. | Probar 40, 70 y 100 Hz desde el menor mando disponible. Incrementar gradualmente dentro del tope. Realizar tres pulsos por punto, de hasta 10 s y separados por al menos 50 s. Medir frecuencia y RMS total sin gravedad en ventanas de 0,25 s. | Frecuencia: error + U ≤5 % y valor dentro de 40–100 Hz. Amplitud: RMS + U ≤2,0 m/s² en toda ventana. Ajustar los extremos con margen de incertidumbre. Guardar CSV, máximos y configuración; registrar fallas, sin promediar para ocultarlas.
P3. Verificar tiempos | Responsable: E. M. Registro de órdenes, energía al actuador y aceleración, resolución temporal ≤0,01 s. | Ejecutar un pulso y ordenar otro antes de 50 s. Repetir el perfil durante 1 h. Emitir diez órdenes de parada en distintos instantes. Registrar también cuánto tarda en desaparecer la vibración residual. | Pulso ≤10 s; pausa ≥50 s; acumulado ≤600 s por hora móvil. Obtener 10/10 cortes eléctricos ≤0,5 s. Impedir reinicio sin rearme. Guardar trazas; no confundir corte eléctrico con detención mecánica instantánea.
P4. Probar fallas | Responsable: E. M. Inyección de fallas en banco con acceso al corte externo. | Simular diez pérdidas del canal de vigilancia. Probar tres veces cada caso: lectura sobre 2,0 m/s², saturación del sensor y bloqueo del procesamiento principal. La inyección de señal verifica la lógica; P2 verifica la magnitud física real. | Cortar en ≤0,5 s desde detección y mantener el bloqueo hasta rearme. Detectar ausencia de muestras en ≤0,1 s. Registrar 10/10 pérdidas y 3/3 por cada caso, sin reinicios espontáneos. Fallar una prueba impide aceptar la protección.
P5. Aplicar margen | Responsable: E. M. Hoja de cálculo o registro del laboratorio con incertidumbre expandida U. | Para cada magnitud guardar referencia, lectura, error, U y límite. Para vibración usar a_máxima + U ≤2,0. Para frecuencia de medición usar ¦f_medida − f_ref¦ + U ≤0,5 Hz. | Ejemplo únicamente: 1,85 + 0,10 = 1,95 m/s² cumple el tope; 1,95 + 0,10 = 2,05 no cumple. Estos números ilustran la regla, no son resultados del prototipo. Con U desconocida, dejar pendiente.
P6. Comprobar respuesta | Responsable: F. C. Señal de prueba conocida; primero simulación digital y después banco con referencia. | Aplicar niveles 0,20; 0,60; 0,40 y 0,20 m/s². Mantener cada nivel hasta completar dos ventanas válidas. Verificar habilitación por encima de 0,50 y deshabilitación debajo de 0,30. Repetir tres veces y verificar la exclusión durante actuación y recuperación. | Exigir 3/3 secuencias correctas, ningún arranque con señal inválida y recuperación tras 4 s con datos válidos. Guardar entrada, estimaciones, marcas de validez y órdenes. Esta prueba comprueba control; no demuestra reducción de temblor.
P7. Comparar medición | Responsable: E. M. Excitación conocida con referencia calibrada. Actuación propia desactivada. | Frecuencia: 2, 4, 6, 10 y 20 Hz. Intensidad: 0,20; 0,50; 1,00 m/s² a 2, 6 y 20 Hz. Tomar tres registros de 30 s por eje. Comparar la misma banda de señal y el mismo intervalo temporal. | Cumplir tolerancias de CONTROL DE CALIDAD con incertidumbre. Archivar tabla por punto, datos crudos y condiciones. Si falta equipo, registrar pendiente y gestionar laboratorio; no sustituir evidencia con datos inventados.
P8. Sustentar y documentar | Responsable: cada titular de requisito; consolidar con E. M. Usar las bases B1–B16. | Registrar por requisito: valor exigido, fuente o decisión propia, motivo, instrumento, procedimiento, resultado y evidencia. Para masa y medidas adjuntar plano y medición; para autonomía, perfil y registro; para costos, cotizaciones. | Distinguir especificado, ensayado y cumplido. Dejar resultados sin ejecutar como pendientes. La lista define lo que debe cumplir el diseño; la evidencia se produce al fabricar y probar. La nota final corresponde al docente.

## Síntesis
SÍNTESIS DE EXIGENCIAS — E: obligatorio; D: deseable; —: no aplica
Categoría | E/D | Síntesis | Responsable
FUNCIÓN PRINCIPAL | E | Medir el movimiento de muñeca entre 2 y 20 Hz y generar estimulación vibratoria experimental para investigar la reducción del temblor en adultos con Parkinson, estadios 1–3; validar técnicamente en banco. | Todos
GEOMETRÍA | E | Limitar la carcasa a 60 × 45 × 22 mm; adaptar la sujeción a muñecas de 140–220 mm y ancho ≤22 mm; verificar medidas y ajuste en tres tamaños. | Mickele Torres
CINEMÁTICA | — | No aplica como mecanismo de desplazamiento; considerar la vibración local en control y seguridad. | —
FUERZAS | E | Limitar la masa total a 60 g; soportar 10 N de compresión y 20 N de tracción durante 60 s, sin daños funcionales; limitar el deslizamiento a 2 mm. | Mickele Torres
MATERIA | — | No aplica como flujo de materia; especificar materiales y contacto con piel en fabricación. | —
ENERGÍA | E | Alcanzar 6 h bajo el perfil de prueba definido; permitir reponer energía; bloquear la actuación durante la reposición y detenerla ante energía insuficiente. | Kevin Canchari
SEÑALES | E | Recibir órdenes de uso y parada; medir seis señales de movimiento a 100 muestras/s por eje; comunicar resultados, energía, estado y fallas; confirmar la parada en ≤0,5 s. | Paul Nole
CONTROL | E | Estimar frecuencia e intensidad; habilitar pulsos con umbrales funcionales de banco 0,50/0,30 m/s²; generar 40–100 Hz; excluir interferencia propia y exigir rearme tras parada o falla. | Fabio Calcina
ELECTRÓNICA | E | Encapsular y fijar la electrónica; iniciar con actuación deshabilitada y disponer de corte del actuador independiente de la aplicación de usuario. | Kevin Canchari
SOFTWARE | E | Procesar señales y fallas; proporcionar software local para revisar, exportar y respaldar sesiones; conservar al menos 10 sesiones de 4 h sin exigir Internet. | Fabio Calcina
COMUNICACIONES | E | Comunicar estados y transferir una sesión de 4 h en ≤10 min; detectar transferencias incompletas y conservar el original hasta confirmarlas. | Elio Melgarejo
ERGONOMÍA | E | Redondear bordes a ≥1 mm; permitir colocar en ≤60 s y retirar en ≤15 s; conservar ≥90 % del recorrido individual y comprobar acceso y ejecución de parada. | Mickele Torres
SEGURIDAD | E | Mantener superficie ≤40 °C; exigir IPX4 documentado; cortar energía en ≤0,5 s; limitar en banco a 40–100 Hz, RMS ≤2,0 m/s² por ventana de 0,25 s, pulsos ≤10 s y pausas ≥50 s; bloquear actuación humana. | Elio Melgarejo
FABRICACIÓN | E | Seleccionar materiales documentados y disponibles; exigir ≥25 MPa al material de carcasa y 1000 ciclos de cierre; verificar acabado, contacto con piel y tolerancia de ±0,5 mm. | Mickele Torres
CONTROL DE CALIDAD | E | Comparar con referencia calibrada e incluir incertidumbre en la aceptación; verificar frecuencia, intensidad y muestras válidas; ejecutar P1–P7 y documentar cortes, fallas y ausencia de reinicios. | Elio Melgarejo
MONTAJE | E | Ensamblar y desensamblar en ≤10 min con hasta dos herramientas; superar tres ciclos sin daños y comprobar retención y funcionamiento. | Fabio Calcina
TRANSPORTE | E | Transportar apagado en ≤150 × 100 × 60 mm y ≤250 g con protección; superar seis caídas de 0,5 m y comprobar funcionamiento. | Paul Nole
USO | E | Registrar sesiones de ≥4 h y disponer de 6 h de autonomía; delimitar las condiciones ambientales y distinguir registro de exposición a vibración. | Kevin Canchari
MANTENIMIENTO | E/D | (E) Acceder en ≤5 min; inspeccionar y limpiar en ≤10 min; revisar antes de cada sesión y cada 20 h; proyectar 200 h y 1000 cierres. (D) Sustituir elementos reemplazables en ≤15 min. | Kevin Canchari
COSTOS | E | Limitar el costo directo a S/ 200, con S/ 20 de contingencia; sustentar compras con cotizaciones y distinguir recursos prestados y trabajo académico. | Paul Nole
PLAZOS | E | Completar en 10 semanas; cerrar especificaciones el 04/10, integrar el 18/10, probar el 28/10 y entregar el 04/11/2026. | Kevin Canchari